YG031D型电子顶破强力机

操作规程

1.打开电源开关，液晶屏显示为开机界面；按【F4】键，液晶屏显示转换为测试状态屏显。

2.按【功能】键，进入试验方法选择，为顶破强力测试（一般事先已设置好，不用设置）。

3.设定测试参数，如：起拉力值，上升速度，下降速度等。

4．按【清零】键去皮（上夹持器无任何外力），如仪器有上次测试数据按【复位】键清除所有测试数据。

5.将试样夹入上夹持器内，按【启动】键即可进行试验。

6.重复步骤5，直到一组样品测试完毕。

7．测试完毕，测试数据由打印机打印测试报告或直接再液晶屏上查看。

8.关闭仪器，关闭电源。